ISO 11820 建筑材料不燃性试验仿真系统

Building Material Non-Combustibility Test Simulation System

详细设计报告

Detailed Design Report

文档编号：ISO11820-DESIGN-002

编制人：兰竣雯

编制日期：2026-07-03

目录

1. 核心模块详细设计	2

1.1 试验状态机	2

1.2 温度仿真算法	4

1.3 温漂计算	5

1.4 终止条件判定	6

2. 数据库物理设计	7

2.1 完整建表 SQL	7

2.2 索引设计	9

2.3 初始数据	10

3. 界面详细设计	10

3.1 登录窗体（LoginForm）	10

3.2 主窗体（MainForm）	11

3.3 新建试验窗体（NewTestForm）	12

3.4 试验现象记录窗体（PhenomenonForm）	13

3.5 数据流：按钮点击 → 状态机 → 数据广播 → UI 更新	13

4. 按钮状态控制矩阵	14

5. 导出格式规范	14

5.1 CSV 格式	14

5.2 Excel 格式	15

5.3 PDF 格式	16

6. 测试计划	16

6.1 测试策略	16

6.2 测试用例清单	17

6.3 验收标准	18

1. 核心模块详细设计

1.1 试验状态机

1.1.1 状态定义

系统定义 5 个试验状态，由 TestState 枚举管理：

public enum TestState

{

Idle,       // 空闲 — 初始状态

Preparing,  // 升温中 — 炉温上升中

Ready,      // 就绪 — 温度稳定，等待记录

Recording,  // 记录中 — 正在记录数据

Complete    // 完成 — 试验结束，等待保存

}

1.1.2 状态转移图

┌──────────┐

点击升温    │   Idle   │

┌─────────────→│   空闲   │←─────────────┐

│              └────┬─────┘              │

│                   │                    │

▼                   │ 点击升温            │ 点击停止升温

┌──────────┐            │                    │ (Preparing/Ready

│Preparing │            │                    │  /Complete)

│ 升温中   │            │                    │

└────┬─────┘            │                    │

│                  │                    │

│ 温度稳定         │                    │

│ (745~755°C)      │                    │

▼                  │                    │

┌──────────┐            │                    │

│  Ready   │            │                    │

│  就绪    │────────────┘                    │

└────┬─────┘  温度跌出范围                   │

│      自动回退 Preparing               │

│                                       │

│ 点击开始记录                           │

▼                                       │

┌──────────┐                                │

│Recording │                                │

│ 记录中   │                                │

└────┬─────┘                                │

│                                       │

│ 到达终止条件 / 手动停止                 │

▼                                       │

┌──────────┐    保存试验记录                  │

│ Complete │─────────────────→ Preparing      │

│  完成    │    (保持炉温)                     │

└──────────┘                                 │

│                                       │

│ 点击停止升温                            │

└───────────────────────────────────────┘

1.1.3 状态转移规则

| 转移 | 触发条件 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| Idle → Preparing | 用户点击"开始升温" | 启动仿真 Timer（800ms），初始化温度 |
| Preparing → Ready | TF1 进入 745~755°C 且稳定计数器 > 3 | 系统提示"温度已稳定，可以开始记录" |
| Ready → Recording | 用户点击"开始记录" | 计时器清零并启动 |
| Recording → Complete | 到达终止条件或用户点击"停止记录" | 停止 Timer，记录试验结束 |
| Complete → Preparing | 用户保存试验记录 | 保持炉温，清空未保存标记 |
| Preparing/Ready/Complete → Idle | 用户点击"停止升温" | 停止 Timer，温度开始下降 |
| Ready → Preparing | 温度跌出 745~755°C | 自动回退，稳定计数器清零 |

1.1.4 线程安全设计

所有状态转移操作由 lock (_lock) 保护，确保多线程并发访问安全：

private readonly object _lock = new();

public bool StartHeating()

{

lock (_lock)

{

if (State != TestState.Idle) return false;

State = TestState.Preparing;

// ...

return true;

}

}

1.2 温度仿真算法

1.2.1 仿真周期

System.Timers.Timer 每 800ms 触发一次 tick，在 OnTimerTick 回调中执行：

1. 更新 5 通道温度

2. 检查状态转移

3. 计时更新

4. 广播数据到 UI

1.2.2 升温阶段算法（Preparing）

TF1 += HeatingRatePerSecond × 0.8 + Random(-1, 1) × TempFluctuation

TF2 += HeatingRatePerSecond × 0.8 + Random(-1, 1) × TempFluctuation

TS   = TF1 × 0.3 + Random(-1, 1) × TempFluctuation

TC   = TF1 × 0.25 + Random(-1, 1) × TempFluctuation

TCal = TF1 + Random(-1, 1) × TempFluctuation × 2

说明：TF1/TF2 以每秒升温速率的 80% 逐 tick 上升，叠加 ±0.5°C 随机噪声。TS 和 TC 在非记录阶段保持低值跟随。

1.2.3 稳定阶段算法（Ready）

TF1 = 750.0 + Random(-1, 1) × TempFluctuation

TF2 = 750.0 + Random(-1, 1) × TempFluctuation

TS   = TF1 × 0.3 + Random(-1, 1) × TempFluctuation

TC   = TF1 × 0.25 + Random(-1, 1) × TempFluctuation

TCal = TF1 + Random(-1, 1) × TempFluctuation × 2

说明：炉温直接钳位到 750°C，仅在 ±0.5°C 范围内随机波动。

1.2.4 记录阶段算法（Recording）

TF1 = 750.0 + Random(-1, 1) × TempFluctuation

TF2 = 750.0 + Random(-1, 1) × TempFluctuation

TS  += [min(TF1 × 0.95, 800) - TS] × 0.02 + Random(-1, 1) × TempFluctuation

TC  += [min(TF1 × 0.85, 750) - TC] × 0.01 + Random(-1, 1) × TempFluctuation

TCal = TF1 + Random(-1, 1) × TempFluctuation × 2

说明：炉温保持稳定，表面温 TS 向 炉温×0.95 指数接近（系数 0.02），中心温 TC 向 炉温×0.85 指数接近（系数 0.01，更慢）。指数逼近公式模拟物理热传导过程。

1.2.5 降温阶段算法（Complete）

TF1 -= 0.5 + |Random(-1, 1) × TempFluctuation| × 0.1

TF2 -= 0.5 + |Random(-1, 1) × TempFluctuation| × 0.1

TS   = TF1 × 0.5

TC   = TF1 × 0.4

TCal = TF1 + Random(-1, 1) × TempFluctuation × 2

说明：每 tick 下降约 0.5°C，表面和中心温度随炉温下降。

1.2.6 随机噪声生成

private double RandNoise()

{

return (_rng.NextDouble() * 2 - 1) * _fluctuation;

}

_fluctuation 默认值 0.5，噪声范围 [-0.5, +0.5]°C。

1.3 温漂计算

1.3.1 算法原理

温漂（Temperature Drift）指单位时间内温度变化的趋势量，使用 MathNet.Numerics 的线性回归计算。

输入：最近 600 个数据点（约 10 分钟的采样数据，按 800ms/tick 计算）

算法：

using MathNet.Numerics;

// 取最近 600 个 TF1 温度值

double[] x = Enumerable.Range(0, count).Select(i => (double)i).ToArray();

double[] y = temperatureHistory.ToArray();

// 线性回归拟合 y = a + b*x

var (a, b) = SimpleRegression.Fit(x, y);

// 斜率 b 的单位是 °C/tick

// 转换为 °C/10min: b × (600 / ticksPer10Min)

double drift = b * (600.0 / count * 10 * 60 / 0.8);

判定标准：温漂绝对值 < 2°C/10min → 炉温稳定。

1.3.2 边界处理

•刚启动时数据点不足 600 个，使用已有数据点计算

•数据点少于 10 个时不计算温漂，显示 "N/A"

1.4 终止条件判定

1.4.1 标准 60 分钟模式

检查点：每 5 分钟检查一次（t = 1800, 2100, 2400, 2700, 3000, 3300 秒）

终止条件：10 分钟温漂有效，且 TF1/TF2 温漂均不超过 MaxTemperatureDriftPerTenMinutes

无条件终止：t = 3600 秒

1.4.2 固定时长模式

终止条件：ElapsedSeconds >= TargetDurationSeconds

忽略提前终止检查

1.4.3 手动终止

用户点击"停止记录"按钮：

- 若已有有效记录样本 → 进入 Complete

- 否则 → 回到 Preparing（保持恒温，等待重新记录）

1.4.4 判定结论

试验完成后，根据以下规则判定"通过"或"不通过"：

bool passed = deltatf <= 50

&& lostweight_per <= 50

&& flameduration < 5;

2. 数据库物理设计

2.1 完整建表 SQL

2.1.1 operators（操作员表）

CREATE TABLE IF NOT EXISTS "operators" (

"userid"    TEXT NOT NULL,

"username"  TEXT NOT NULL,

"pwd"       TEXT NOT NULL,

"usertype"  TEXT NOT NULL

);

2.1.2 apparatus（设备表）

CREATE TABLE IF NOT EXISTS "apparatus" (

"apparatusid"   INTEGER NOT NULL CONSTRAINT "PK_apparatus" PRIMARY KEY,

"innernumber"   TEXT NOT NULL,

"apparatusname" TEXT NOT NULL,

"checkdatef"    date NOT NULL,

"checkdatet"    date NOT NULL,

"pidport"       TEXT NOT NULL,

"powerport"     TEXT NOT NULL,

"constpower"    INTEGER NULL

);

2.1.3 productmaster（样品表）

CREATE TABLE IF NOT EXISTS "productmaster" (

"productid"   TEXT NOT NULL CONSTRAINT "PK_productmaster" PRIMARY KEY,

"productname" TEXT NOT NULL,

"specific"    TEXT NOT NULL,

"diameter"    REAL NOT NULL,

"height"      REAL NOT NULL,

"flag"        TEXT NULL

);

2.1.4 sensors（传感器配置表）

CREATE TABLE IF NOT EXISTS "sensors" (

"sensorid"    INTEGER NOT NULL CONSTRAINT "PK_sensors" PRIMARY KEY,

"sensorname"  TEXT NOT NULL,

"dispname"    TEXT NOT NULL,

"sensorgroup" TEXT NOT NULL,

"unit"        TEXT NOT NULL,

"discription" TEXT NOT NULL,

"flag"        TEXT NOT NULL,

"signalzero"  REAL NOT NULL,

"signalspan"  REAL NOT NULL,

"outputzero"  REAL NOT NULL,

"outputspan"  REAL NOT NULL,

"outputvalue" REAL NOT NULL,

"inputvalue"  REAL NOT NULL,

"signaltype"  INTEGER NOT NULL

);

2.1.5 testmaster（试验记录表）

CREATE TABLE IF NOT EXISTS "testmaster" (

"productid"        TEXT NOT NULL,

"testid"           TEXT NOT NULL,

"testdate"         date NOT NULL,

"ambtemp"          REAL NOT NULL,

"ambhumi"          REAL NOT NULL,

"according"        TEXT NOT NULL,

"operator"         TEXT NOT NULL,

"apparatusid"      TEXT NOT NULL,

"apparatusname"    TEXT NOT NULL,

"apparatuschkdate" date NOT NULL,

"rptno"            TEXT NOT NULL,

"preweight"        REAL NOT NULL,

"postweight"       REAL NOT NULL,

"lostweight"       REAL NOT NULL,

"lostweight_per"   REAL NOT NULL,

"totaltesttime"    INTEGER NOT NULL,

"constpower"       INTEGER NOT NULL,

"phenocode"        TEXT NOT NULL,

"flametime"        INTEGER NOT NULL,

"flameduration"    INTEGER NOT NULL,

"maxtf1"           REAL NOT NULL,

"maxtf2"           REAL NOT NULL,

"maxts"            REAL NOT NULL,

"maxtc"            REAL NOT NULL,

"maxtf1_time"      INTEGER NOT NULL,

"maxtf2_time"      INTEGER NOT NULL,

"maxts_time"       INTEGER NOT NULL,

"maxtc_time"       INTEGER NOT NULL,

"finaltf1"         REAL NOT NULL,

"finaltf2"         REAL NOT NULL,

"finalts"          REAL NOT NULL,

"finaltc"          REAL NOT NULL,

"finaltf1_time"    INTEGER NOT NULL,

"finaltf2_time"    INTEGER NOT NULL,

"finalts_time"     INTEGER NOT NULL,

"finaltc_time"     INTEGER NOT NULL,

"deltatf1"         REAL NOT NULL,

"deltatf2"         REAL NOT NULL,

"deltatf"          REAL NOT NULL,

"deltats"          REAL NOT NULL,

"deltatc"          REAL NOT NULL,

"memo"             TEXT NULL,

"flag"             TEXT NULL,

CONSTRAINT "PK_testmaster" PRIMARY KEY ("productid", "testid"),

CONSTRAINT "FK_testmaster_productmaster" FOREIGN KEY ("productid")

REFERENCES "productmaster" ("productid")

);

2.1.6 CalibrationRecords（校准记录表）

CREATE TABLE IF NOT EXISTS "CalibrationRecords" (

"Id"                 TEXT NOT NULL CONSTRAINT "PK_CalibrationRecords" PRIMARY KEY,

"CalibrationDate"    TEXT NOT NULL,

"CalibrationType"    TEXT NOT NULL,

"ApparatusId"        INTEGER NOT NULL,

"Operator"           TEXT NOT NULL,

"TemperatureData"    TEXT NOT NULL,

"UniformityResult"   REAL NULL,

"MaxDeviation"       REAL NULL,

"AverageTemperature" REAL NULL,

"PassedCriteria"     INTEGER NOT NULL,

"Remarks"            TEXT NOT NULL,

"CreatedAt"          TEXT NOT NULL,

"TempA1" REAL NULL, "TempA2" REAL NULL, "TempA3" REAL NULL,

"TempB1" REAL NULL, "TempB2" REAL NULL, "TempB3" REAL NULL,

"TempC1" REAL NULL, "TempC2" REAL NULL, "TempC3" REAL NULL,

"TAvg"        REAL NULL,

"TAvgAxis1"   REAL NULL, "TAvgAxis2" REAL NULL, "TAvgAxis3" REAL NULL,

"TAvgLevela"  REAL NULL, "TAvgLevelb" REAL NULL, "TAvgLevelc" REAL NULL,

"TDevAxis1"   REAL NULL, "TDevAxis2" REAL NULL, "TDevAxis3" REAL NULL,

"TDevLevela"  REAL NULL, "TDevLevelb" REAL NULL, "TDevLevelc" REAL NULL,

"TAvgDevAxis" REAL NULL, "TAvgDevLevel" REAL NULL,

"CenterTempData" TEXT NULL,

"Memo"           TEXT NULL

);

2.2 索引设计

CREATE INDEX IF NOT EXISTS "IX_Testmaster_Testdate"

ON "testmaster" ("testdate");

CREATE INDEX IF NOT EXISTS "IX_Testmaster_Operator"

ON "testmaster" ("operator");

CREATE INDEX IF NOT EXISTS "IX_Testmaster_Testdate_Productid"

ON "testmaster" ("testdate", "productid");

CREATE INDEX IF NOT EXISTS "IX_CalibrationRecord_Date"

ON "CalibrationRecords" ("CalibrationDate");

CREATE INDEX IF NOT EXISTS "IX_CalibrationRecord_Operator"

ON "CalibrationRecords" ("Operator");

索引设计说明：

| 索引 | 覆盖查询场景 | 索引类型 |
| --- | --- | --- |
| IX_Testmaster_Testdate | 按日期范围查询历史记录 | 单列索引 |
| IX_Testmaster_Operator | 按操作员筛选记录 | 单列索引 |
| IX_Testmaster_Testdate_Productid | 按日期 + 样品编号组合查询 | 复合索引 |
| IX_CalibrationRecord_Date | 按日期查询校准记录 | 单列索引 |
| IX_CalibrationRecord_Operator | 按操作员查询校准记录 | 单列索引 |

2.3 初始数据

-- operators（2 条）

INSERT INTO operators (userid, username, pwd, usertype)

SELECT '1', 'admin', '123456', 'admin'

WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM operators WHERE username = 'admin');

INSERT INTO operators (userid, username, pwd, usertype)

SELECT '2', 'experimenter', '123456', 'operator'

WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM operators WHERE username = 'experimenter');

-- apparatus（1 条）

INSERT INTO apparatus VALUES (0, 'FURNACE-01', '一号试验炉',

date('now'), date('now', '+1 year'), 'COM9', 'COM9', 2048);

-- sensors（17 条，0-16）

-- 业务通道：0(炉温1), 1(炉温2), 2(表面温度), 3(中心温度), 16(校准温度)

-- 备用通道：4~15

INSERT INTO sensors VALUES (0,'Sensor0','炉温1','采集','℃','炉温1','启用',0,0,0,1000,0,0,4);

INSERT INTO sensors VALUES (1,'Sensor1','炉温2','采集','℃','炉温2','启用',0,0,0,1000,0,0,4);

INSERT INTO sensors VALUES (2,'Sensor2','表面温度','采集','℃','表面温度','启用',0,0,0,1000,0,0,4);

INSERT INTO sensors VALUES (3,'Sensor3','中心温度','采集','℃','中心温度','启用',0,0,0,1000,0,0,4);

-- 4~15 备用通道

INSERT INTO sensors VALUES (16,'Sensor16','校准温度','校准','℃','校准温度','启用',0,0,0,1000,0,0,4);

3. 界面详细设计

3.1 登录窗体（LoginForm）

控件清单：

| 控件类型 | Name | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Form | LoginForm | Size=450×350, FixedDialog, CenterScreen | 登录对话框 |
| GroupBox | grpRole | Text="选择角色" | 角色选择分组 |
| RadioButton | rbAdmin | Text="管理员", Checked=true | 管理员角色 |
| RadioButton | rbExperimenter | Text="试验员" | 试验员角色 |
| Label | lblPassword | Text="请输入访问密码" | 密码提示 |
| TextBox | txtPassword | PasswordChar='*', MaxLength=20 | 密码输入 |
| Button | btnLogin | Text="登录", Size=120×40 | 登录按钮 |
| Button | btnCancel | Text='Exit', Size=90x40, FlatStyle=FlatText='Exit', Size=90x40, FlatStyle=FlatText='Exit', Size=90x40, FlatStyle=FlatText='Exit', Size=90x40, FlatStyle=Flat | 退出按钮 |
| Label | lblMessage | ForeColor=Red | 错误提示 |

事件流程：

btnLogin_Click

→ 根据 rbAdmin.Checked 确定用户名: "admin" 或 "experimenter"

→ 获取 txtPassword.Text

→ 调用 DbHelper.Login(username, pwd, out userid, out usertype)

→ 成功: new MainForm().Show(), this.Hide()

→ 失败: lblMessage.Text = "密码错误，请重新输入"

3.2 主窗体（MainForm）

控件清单：

| 控件类型 | 位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| TabControl | 全窗体 | 3 个 Tab：试验控制、记录查询、设备校准 |
| Tab 1: 试验控制 |
| Panel | 左侧 | 温度数值面板，深色背景 |
| Label × 5 | 温度面板内 | TF1/ TF2/ TS/ TC/ TCal 数值显示（LED 风格，大字体） |
| Label × 3 | 温度面板下方 | 计时器、温漂值、当前状态 |
| Label | 状态栏 | 当前样品编号 |
| PlotView (OxyPlot) | 下方（上下排列） | 实时温度曲线图 |
| Button × 6 | 面板下方 | 新建试验、开始升温、停止升温、开始记录、停止记录、参数设置 |
| RichTextBox | 底部 | 系统消息日志 |
| Tab 2: 记录查询 |
| DateTimePicker × 2 | 顶部筛选区 | 开始日期、结束日期 |
| TextBox | 筛选区 | 样品编号（模糊搜索） |
| Button | 筛选区 | 查询按钮 |
| DataGridView | 主体 | 查询结果列表 |
| Button | 底部 | 导出选中为 Excel |
| Tab 3: 设备校准 |
| Label | 顶部 | 当前校准温度显示 |
| Button | 操作区 | 记录校准数据 |
| DataGridView | 主体 | 历史校准记录 |

DataBroadcast 事件处理：

private void OnDataBroadcast(object sender, DataBroadcastEventArgs e)

{

if (this.InvokeRequired)

{

this.Invoke(new Action(() => OnDataBroadcast(sender, e)));

return;

}

// 更新温度显示

lblTF1.Text = $"{e.Tf1:F1} °C";

lblTF2.Text = $"{e.Tf2:F1} °C";

lblTS.Text  = $"{e.Ts:F1} °C";

lblTC.Text  = $"{e.Tc:F1} °C";

lblTCal.Text = $"{e.Tcal:F1} °C";

// 更新计时器、状态标签

lblTimer.Text = $"{e.ElapsedSeconds}s";

lblState.Text = GetStateText(e.State);

// 更新曲线图

UpdatePlot(e);

// 追加系统消息

foreach (var msg in e.Messages)

AppendMessage(msg);

}

3.3 新建试验窗体（NewTestForm）

控件清单：

| 分组 | 控件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 环境信息 | NumericUpDown × 2 | 环境温度（°C）、环境湿度（%） |
| 样品信息 | TextBox × 4 | 样品编号、样品名称、规格、试验标识 |
| 样品尺寸 | NumericUpDown × 2 | 直径（mm）、高度（mm） |
| 试验参数 | TextBox | 操作员名（自动填入当前用户） |
| 试验参数 | ComboBox | 时长模式：标准60分钟 / 自定义分钟 |
| 试验参数 | NumericUpDown | 自定义时长（自定义模式时可用） |
| 设备信息 | Label × 4（只读） | 设备编号、名称、检定日期、恒功率（自动带入） |
| 初始质量 | NumericUpDown | 试验前样品质量（g） |
| 操作 | Button × 2 | 创建试验、取消 |

保存流程：

btnCreate_Click

→ 验证必填字段（样品编号、样品名称、质量等）

→ 构造 TestMaster 对象（统计字段全部填 0）

→ 调用 DbHelper.InsertTest(test)

→ 调用 DbHelper.InsertProduct(product)（如样品不存在）

→ 设置 TestController.CurrentProductId、CurrentOperator

→ 关闭对话框，返回主界面

3.4 试验现象记录窗体（PhenomenonForm）

控件清单：

| 控件 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CheckBox | Text="是否出现持续火焰" | 勾选后启用火焰输入 |
| NumericUpDown × 2 | Enabled 绑定火焰 CheckBox | 火焰发生时刻（秒）、持续时间（秒） |
| NumericUpDown | 必填 | 试验后质量（g） |
| TextBox | Multiline | 备注（可选） |
| Label × 3 | 只读，自动计算 | 失重量、失重率、各通道温升 |
| Button × 2 | 保存、取消 |

保存流程：

btnSave_Click

→ 验证：试验后质量必填

→ 自动计算：

失重量 = preweight - postweight

失重率 = 失重量 / preweight × 100%

各通道温升 = 最终值 - 初始值

判定项 deltatf = 表面温升（当前代码取 deltats）

→ 调用 DbHelper.UpdateTestResult(test)

（写入所有统计字段 + flag = "10000000"）

→ 调用 TestController.MarkSaved()

→ 关闭对话框

3.5 数据流：按钮点击 → 状态机 → 数据广播 → UI 更新

用户点击"开始升温"

→ MainForm.btnStartHeating_Click()

→ TestController.StartHeating()

→ 状态: Idle → Preparing

→ Timer 启动（800ms）

→ 每 800ms 执行 OnTimerTick:

1. UpdateTemperatures() — 更新 5 通道温度

2. CheckStateTransition() — 检查状态转移

3. 构造 DataBroadcastEventArgs

4. 触发 DataBroadcast 事件（后台线程）

→ MainForm.OnDataBroadcast()（后台线程）

→ this.Invoke() 切回 UI 线程

→ 更新温度 Label、曲线图、计时器、状态标签、消息日志

4. 按钮状态控制矩阵

6 个按钮在 5 个状态下的启用/禁用矩阵：

| 按钮 | Idle | Preparing | Ready | Recording | Complete |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建试验 | ✅ | 有活动试验时❌；上次已保存✅ | ❌ | ❌ | 未保存❌；保存后✅ |
| 开始升温 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 停止升温 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| 开始记录 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 停止记录 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| 参数设置 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |

关键保护规则：

// 判断是否存在已完成但未保存的试验

bool isBlocked = test != null

&& test.TotalTestTime > 0

&& test.Flag != "10000000";

// 如果 isBlocked == true，禁止新建试验和开始记录

btnNewTest.Enabled = !isBlocked;

btnStartRecording.Enabled = !isBlocked;

按钮状态更新时机：

•每次 DataBroadcast 事件触发时更新

•新建试验保存后更新

•现象记录保存后更新

5. 导出格式规范

5.1 CSV 格式

文件路径：{BaseDirectory}\TestData\{productid}\{testid}\sensor_data.csv

格式：无标题行，逗号分隔，每秒一行

0,25.0,24.9,24.5,24.3,25.1

1,30.1,30.0,24.6,24.4,25.0

2,70.2,69.8,24.8,24.5,25.2

...

3600,750.2,749.8,620.5,480.1,751.0

列定义：

| 列序号 | 列名 | 对应通道 | 数据类型 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Time | — | 整数 | 秒 |
| 2 | Temp1 | 炉温1（TF1） | 浮点数 | 1 位小数 |
| 3 | Temp2 | 炉温2（TF2） | 浮点数 | 1 位小数 |
| 4 | TempSurface | 表面温（TS） | 浮点数 | 1 位小数 |
| 5 | TempCenter | 中心温（TC） | 浮点数 | 1 位小数 |
| 6 | TempCalibration | 校准温（TCal） | 浮点数 | 1 位小数 |

生成时机：试验完成（Recording → Complete）时自动生成

5.2 Excel 格式

文件路径：{ReportsDirectory}\{testid}_报告.xlsx

Sheet 1：试验信息表

| 列 | 内容 |
| --- | --- |
| 试验编号 | {productid} / {testid} |
| 试验日期 | {testdate} |
| 样品名称 | {productname} |
| 操作员 | {operator} |
| 试验前质量 | {preweight} g |
| 试验后质量 | {postweight} g |
| 失重率 | {lostweight_per}% |
| 样品温升 | {deltatf}°C |
| 火焰持续时间 | {flameduration}s |
| 判定结论 | 通过 / 不通过 |

Sheet 2：温度数据表

将 CSV 内容完整导入，带标题行，数字格式化。

Sheet 3：温度曲线图

使用 EPPlus 图表功能，嵌入 4 条折线（TF1/TF2/TS/TC），X 轴时间，Y 轴温度。

生成时机：用户手动点击"导出 Excel"按钮

5.3 PDF 格式

文件路径：{ReportsDirectory}\{testid}_报告.pdf

内容结构：

生成时机：保存试验记录后自动生成

中文字体配置：

// PDFsharp 必须指定中文字体路径

var fontPath = @"C:\Windows\Fonts\msyh.ttc"; // 微软雅黑

var font = new XFont(fontPath, 12);

6. 测试计划

6.1 测试策略

采用功能测试 + 集成测试 + 回归测试三层策略：

| 测试层 | 执行人 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 功能测试（模块级） | 各模块开发者 | 每人完成模块后自测，确保方法调用正确、数据读写无异常 |
| 集成测试（流程级） | A（组长） | 串联所有模块，走通完整试验流程，验证接口对接正确 |
| 回归测试（全流程） | D | 全流程回归测试，遍历所有按钮状态和异常分支 |

6.2 测试用例清单

核心流程测试：

| 编号 | 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | 完整试验流程 | 登录 → 新建试验 → 升温 → 就绪 → 记录 → 完成 → 保存 → 导出 → 查询 | 全流程无崩溃，数据正确 |
| TC-02 | 登录成功 | admin / 123456 | 进入主界面 |
| TC-03 | 登录失败 | admin / 错误密码 | 提示"密码错误" |
| TC-04 | 新建试验 | 填写完整信息，点击创建 | testmaster 新增一条记录 |
| TC-05 | 必填验证 | 样品编号为空，点击创建 | 提示补全 |
| TC-06 | 升温状态 | 点击开始升温 | 状态变为 Preparing，温度开始上升 |
| TC-07 | 稳定判定 | 等待温度升至 750°C | 自动变为 Ready，提示"温度已稳定" |
| TC-08 | 记录开始 | 点击开始记录 | 计时器启动，每秒记录数据 |
| TC-09 | 记录停止 | 点击停止记录 | 状态变为 Complete |
| TC-10 | 现象保存 | 填写试验后质量，点击保存 | flag 变为 "10000000"，失重率计算正确 |
| TC-11 | CSV 导出 | 试验完成后检查文件 | 文件存在，格式正确 |
| TC-12 | Excel 导出 | 点击导出 Excel | 三个 Sheet 内容完整，图表正确 |
| TC-13 | PDF 导出 | 保存后检查文件 | PDF 包含概要、曲线图、判定结论 |
| TC-14 | 历史查询 | 输入日期范围，点击查询 | DataGridView 显示正确结果 |

边界与异常测试：

| 编号 | 测试项 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| TC-15 | 未保存试验时点新建试验 | 阻止并提示 |
| TC-16 | Ready 状态温度跌出范围 | 自动回退到 Preparing |
| TC-17 | 试验后质量未填点保存 | 提示必填 |
| TC-18 | 标准模式 60 分钟自动终止 | 到达 3600 秒自动进入 Complete |
| TC-19 | 升温中点击停止升温 | 回到 Idle |

按钮状态测试：

| 编号 | 测试项 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| TC-20 | 按钮状态矩阵 | 遍历 5 个状态，逐一验证 6 个按钮的 Enabled 属性符合矩阵 |

导出验证测试：

| 编号 | 测试项 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| TC-21 | CSV 格式 | 打开 CSV 文件，确认 6 列格式正确，行数 = 记录秒数 |
| TC-22 | Excel 图表 | 打开 Excel，确认 Sheet3 折线图正确渲染 |
| TC-23 | PDF 中文 | 打开 PDF，确认中文不显示为方块 |

6.3 验收标准

| 类别 | 标准 |
| --- | --- |
| 功能完整性 | 核心流程 14 个用例全部通过 |
| 异常处理 | 边界/异常 5 个用例全部通过 |
| 按钮状态 | 5 状态 × 6 按钮 = 30 个状态位全部正确 |
| 导出质量 | CSV/Excel/PDF 三种格式验证通过 |
| 稳定性 | 完整 60 分钟流程不崩溃、不卡死 |
| 线程安全 | 无跨线程 UI 操作导致 InvalidOperationException |

文档结束。 本报告为 ISO 11820 建筑材料不燃性试验仿真系统的详细设计报告，涵盖核心模块详细设计（状态机、仿真算法、温漂计算、终止条件）、数据库物理设计（完整建表 SQL + 索引 + 初始数据）、界面详细设计（控件清单 + 事件流程）、按钮状态控制矩阵、导出格式规范及测试计划六大方面。